ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

2 КВАРТАЛА 2015 ГОДА

Провайдер проверок испытательных (аналитических) лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в мае-июне 2015 года провел межлабораторные сравнительные испытания (МСИ) в соответствии с планом 2 квартала 2015 года. В МСИ приняли участие 86 лабораторий.

Исследованию подлежали контрольные образцы (ОК): продуктов питания, воды, почвы, детских игрушек  - на 20 химических показателей; имитантов пищевых продуктов, клинического материала, смыва с объекта окружающей среды - на 5 бактериологических показателей; паразитарных и энтомологических объектов - на 2 показателя.

Результаты анализов, полученные лабораториями – участниками МСИ, их оценка, сведения о применяемых методах исследования, а также информация об используемых образцах для контроля, включая аттестованные значения содержания контролируемых показателей и способы их установления,  приведены в таблицах Отчёта по результатам МСИ, направляемых  участникам МСИ на бумажном носителе.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Шифр ОК | Объект исследования | Показатель/ единицы измер. | Аттестованное значение ОК | Код лаборатории | Полученный результат | Значение Z-индекса | Оценка результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОК В 19-15 | Вода | Цветность (град.цветности Cr-Co) | 6,13±0,24 | 6 | 5,3±1,6 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 8 | 6,4±1,9 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 9 | 6,5±1,9 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 10 | 5,46±1,64 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 11 | 6,3±2,5 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 13 | 5,9±2,4 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 7,3±2,2 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 5,76±1,73 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 6,7±2,0 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 18 | 7,1±2,1 | 0,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 5,9±1,8 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.7 | 10±4 | 2,5 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 20.8 | 6,0±1,8 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 21 | 3,8±1,5 | 1,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 24 | 2,8±0,8 | 2,2 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 27 | 8,1±2,4 | 1,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 33 | 6,1±1,8 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 34.3 | 8,0±2,4 | 1,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 36.1 | 5,9±1,8 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.2 | 6,7±2,0 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.7 | 6,0±1,8 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 54 | 4,2±1,3 | 1,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 60 | 6,0±1,8 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 60.7 | 5,9±1,5 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 70 | 6,1±1,8 | 0 | Удовл. |
| ОК П 20-15 | Почва | Бенз(а)пирен (мг/кг) | 0,86±0,06 | 1 | 0,86±0,24 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 4 | 0,782±0,219 | 0,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 6 | 1,04±0,29 | 1,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 8 | 0,90±0,25 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 0,99±0,28 | 1,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,90±0,25 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20 | 0,92±0,26 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 22 | 0,84±0,21 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 27 | 0,70±0,18 | 1,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 29 | 0,585±0,175 | 2,1 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 33 | 0,85±0,24 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 41 | 0,71±0,21 | 1,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 68 | 1,2±0,3 | 2,8 | Сомнит. |
| ОК П 21-15 | Почва | Кадмий (мг/кг) | 0,30±0,02 | 6 | 0,35±0,10 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 11 | 0,30±0,09 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 12 | 0,26±0,08 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 0,22±0,07 | 1,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 0,21±0,06 | 1,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 0,28±0,08 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,290±0,087 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20 | 0,60±0,18 | 4,0 | Неуд. |
|  |  |  |  | 22 | 0,3±0,1 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 29 | 0,31±0,09 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 36 | 0,14±0,06 | 2,1 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 36.2 | 0,20±0,06 | 1,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.1 | 0,232±0,07 | 0,9 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.3 | 0,292±0,088 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.5 | 0,23±0,09 | 0,9 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.6 | 0,27±0,08 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.8 | 0,25±0,08 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.9 | 0,25±0,08 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.10 | 0,22±0,07 | 1,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.12 | 0,34±0,14 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.14 | 0,24±0,10 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48 | 0,2±0,1 | 1,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 50 | <1,0 | Не рассчитан | Не оценен |
|  |  |  |  | 61.1 | 0,47±0,19 | 2,3 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 62 | 0,16±0,08 | 1,9 | Удовл. |
|  |  |  |  | 66.1 | 0,20±0,06 | 1,3 | Удовл. |
| ОК П 21-15 | Почва | Свинец (мг/кг) | 10,70±0,42 | 4 | 12,2±3,7 | 0,9 | Удовл. |
|  |  |  |  | 6 | 10,69±3,21 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 11 | 10,5±3,2 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 12 | 10,10±3,03 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 9,98±2,99 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 9,36±2,81 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 10,20±3,06 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 9,60±2,88 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20 | 5,92±1,78 | 3,0 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 22 | 7,5±2,4 | 2,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 29 | 14±4 | 2,1 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 40.1 | 9,4±2,8 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.3 | 11,93±2,98 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.5 | 10,2±2,6 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.6 | 9,80±2,94 | 0,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.8 | 9,78±2,93 | 0,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.9 | 11,8±3,5 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.10 | 11,9±3,6 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.12 | 10,2±2,6 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.14 | 10,7±4,5 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48 | 7,6±1,9 | 1,9 | Удовл. |
|  |  |  |  | 50 | 9,8±3,1 | 0,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 61.1 | 7,5±2,4 | 2,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 62 | 11,2±4,03 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 66.1 | 5,03±1,5 | 3,6 | Неуд. |
|  |  |  |  | 67.1 | 11,0±3,3 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 68 | 10±3 | 0,4 | Удовл. |
| ОК П 21-15 | Почва | Марганец (мг/кг) | 434±25 | 12 | 512±154 | 1,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 370±111 | 1,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 362±109 | 1,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 425±127 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 433±130 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20 | 504±151 | 1,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.5 | 257,39±72,07 | 2,7 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 29 | 469±141 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48 | 425±130 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 53 | 144,0±41,8 | 4,5 | Неуд. |
|  |  |  |  | 60.1 | 160,0±46,4 | 4,2 | Неуд. |
|  |  |  |  | 60.3 | 147±43 | 4,4 | Неуд. |
|  |  |  |  | 60.5 | 144±42 | 4,5 | Неуд. |
|  |  |  |  | 62 | 465±116 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 66.1 | 350±105 | 1,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 68 | 450±110 | 0,2 | Удовл. |
| ОК П 21-15 | Почва | Хром (мг/кг) | 14.10±0,75 | 12 | 16,30±4,95 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 6,34±1,90 | 2,8 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 17 | 14,50±4,35 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 14,15±4,25 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20 | 25,07±7,52 | 3,9 | Неудовл. |
|  |  |  |  | 29 | 14±4 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48 | 14,4±2,9 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 62 | 11,29±6,51 | 1,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 66.1 | 5,05±1,51 | 3,2 | Неудовл. |
| ОК П 21-15 | Почва | Медь (мг/кг) | 8,90±0,60 | 4 | 9,4±2,8 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 11 | 8,8±2,6 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 12 | 8,79±2,64 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 9,84±2,95 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 9,11±2,73 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 9,20±2,76 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 9,09±2,73 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20 | 6,30±1,89 | 1,9 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.5 | 8,24±2,31 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 22 | 9,8±1,9 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 29 | 13±4 | 3,1 | Неудовл. |
|  |  |  |  | 48 | 8,3±1,7 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 50 | 9,2±1,7 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 53 | 5,10±1,53 | 2,8 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 61.1 | 9,8±1,9 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 62 | 9,01±3,60 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 66.1 | 10,5±3,1 | 1,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 68 | 7,2±2,2 | 1,3 | Удовл. |
| ОК П 21-15 | Почва | Никель (мг/кг) | 13,90±0,34 | 12 | 14,6±4,39 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 12,1±3,63 | 0,9 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 14,4±4,3 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 13,4±4,02 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 12,15±3,64 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20 | 8,46±2,54 | 2,6 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 22 | 13,3±3,6 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 28 | 12,13±2,20 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 29 | 16±5 | 1,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48 | 11,8±4,1 | 1,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 50 | 14,0±3,8 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 61.1 | 14,4±3,9 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 62 | 12,4±4,22 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 66.1 | 12,5±3,7 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 67.1 | 16,0±4,8 | 1,0 | Удовл. |
| ОК П 21-15 | Почва | Железо (мг/кг) | 13905±283 | 12 | 16966±5090 | 1,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 14850±4455 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 13276±3983 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 14105±4231 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 14126±4238 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20 | 8184±2455 | 2,7 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 29 | 15893±4768 | 1,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48 | 11551±3200 | 1,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 62 | 15572±3114 | 1,2 | Удовл. |
| ОК П 21-15 | Почва | Цинк (мг/кг) | 35,3±0,8 | 4 | 36,6±11,0 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 11 | 35,0±11,0 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 12 | 39,1±11,7 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 40±12 | 0,9 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 35,2±10,6 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 36,2±10,9 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 35,2±10,6 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20 | 21,9±6,57 | 2,5 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 29 | 34±10 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48 | 30,9±6,2 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 50 | 34,7±8,3 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 53 | 12,0±3,6 | 4,4 | Неуд. |
|  |  |  |  | 61.1 | 35±8 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 62 | 34,4±15,1 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 66.1 | 10,1±3,0 | 4,8 | Неуд. |
|  |  |  |  | 68 | 46±12 | 2,0 | Удовл. |
| ОК П 21-15 | Почва | Ртуть (мг/кг) | 0,027±0,003 | 6 | 0,035±0,010 | 1,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 12 | 0,031±0,009 | 0,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 0,030±0,009 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 0,029±0,009 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 0,026±0,008 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,027±0,008 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20 | 0,026±0,012 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 23 | 0,022±0,010 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 29 | 0,027±0,007 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.10 | 0,025±0,012 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48 | 0,030±0,014 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48.2 | 0,4165±0,1458 | 57 | Неуд. |
|  |  |  |  | 50 | 0,030±0,014 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 62 | 0,034±0,015 | 1,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 68 | 0,034±0,015 | 1,0 | Удовл. |
| ОК ПК 24-15 | Игрушки | Барий (мг/кг) | 417,5±125,25 | 20 | 88,0±26,4 | 3,2 | Неуд. |
|  |  |  |  | 29(1) | 510,50±153,15 | 0,9 | Удовл. |
|  |  |  |  | 29(2) | 521,5±156,5 | 1,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48 | 270±40 | 1,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 60 | 210,00±63,00 | 2,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 62 | 431,3±86,3 | 0,1 | Удовл. |
| ОК ПК 24-15 | Игрушки | Свинец (мг/кг) | 0,26±0,13 Оценка качества результатов испытаний, за исключением отброшенных значений, - по СКО | 1 | 3,81±1,52 | отброшен | Не оценён |
|  |  |  |  | 7 | 0,18±0,04 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,16±0,06 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20 | 0,20±0,08 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 29 (1) | 0,35±0,14 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 29 (2) | 0,53±0,11 | 1,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 36 | 0,88±0,35 | 2,1 | Сомн. |
|  |  |  |  | 37 | 3,11±1,34 | отброшен | Не оценён |
|  |  |  |  | 37.2 | 2,980±0,596 | отброшен | Не оценён |
|  |  |  |  | 40.12 | 0,36±0,12 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48 | 0,27±0,10 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 62 | 0,072±0,030 | 0,6 | Удовл. |
| ОК ПП 25-15 | Напиток слабоалкого-льный | Кадмий (мг/кг) | 0,259±0,024 | 13 | 0,25±0,09 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 0,30±0,08 | 1,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 15 | 0,28±0,08 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,27±0,081 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.3 | 0,53±0,15 | 7,0 | Неуд. |
|  |  |  |  | 21 | 0,19±0,06 | 1,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 22 | 0,279±0,062 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 29 | 0,27±0,08 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 31 | 0,24±0,02 | 1,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40 | 0,06±0,01 | 15,4 | Неуд. |
|  |  |  |  | 40.11 | 0,26±0,06 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 44.1 | 0,034±0,014 | 4,1 | Неуд. |
|  |  |  |  | 63 | 0,224±0,071 | 0,9 | Удовл. |
| ОК ПП 25-15 | Напиток слабоалкого-льный | Свинец (мг/кг) | 2,15±0,22 | 13 | 2,3±0,7 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 2,40±0,72 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 15 | 2,36±0,83 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 2,21±0,77 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.3 | 4,98±1,49 | 8,7 | Неуд. |
|  |  |  |  | 21 | 1,77±0,53 | 1,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 22 | 2,395±0,726 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 30 | 2,29±0,85 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 31 | 2,04±0,2 | 1,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40 | 1,16±0,02 | 9,2 | Неуд. |
|  |  |  |  | 40.11 | 1,82±0,54 | 1,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.15 | 0,72±0,22 | 4,4 | Неуд. |
|  |  |  |  | 44.1 | 0,753±0,369 | 2,7 | Сомн. |
|  |  |  |  | 60 | 2,92±1,02 | 2,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 63 | 1,94±0,58 | 0,7 | Удовл. |
| ОК ПП 25-15 | Напиток слабоалкого-льный | Мышьяк (мг/кг) | 0,673±0,099 | 1 | 0,75±0,26 | 0,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 0,59±0,25 | 0,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 15 | 0,45±0,16 | 1,9 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,82±0,29 | 1,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.3 | 0,58±0,2 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 22 | 0,71±0,26 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 30 | 0,83±0,35 | 1,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 31 | 0,70±0,29 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.11 | 0,65±0,14 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 44.1 | 0,406±0,150 | 2,2 | Сомн. |
|  |  |  |  | 63 | 0,92±0,43 | 1,6 | Удовл. |
| ОК ПП 26-15 | Напиток безалкого-льный | Сорбиновая кислота (мг/кг) | 203,49±6,70 | 2 | 234±16 | 4,3 | Неуд. |
|  |  |  |  | 14 | 212±59 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 182±51 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 213±43 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 201±20 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20 | 158,4±22,2 | 3,2 | Неуд. |
|  |  |  |  | 23 | 207±58 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 27 | 195±55 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 29 | 209±58 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 31 | 203±57 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 33 | 200±42 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 37.2 | 240,3±67,3 | 1,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40 | 199±56 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.3 | 263±37 | 4,2 | Неуд. |
|  |  |  |  | 40.9 | 200±28 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.10 | 190±53 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 44.1 | 88,9±7,1 | 6,1 | Неуд. |
|  |  |  |  | 48.1 | 202±42 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 62 | 226±17.6 | 2,8 | Сомн. |
|  |  |  |  | 63 | 202±57 | 0,2 | Удовл. |
| ОК ПП 26-15 | Напиток безалкого-льный | Бензойная кислота (мг/кг) | 1015±21 | 14 | 1004±201 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 943±189 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 963±116 | 0,9 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 1008±151 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20 | 465,3±65,1 | 7,7 | Неуд. |
|  |  |  |  | 23 | 1027±205 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 27 | 1019±204 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 29 | 1110±222 | 0,9 | Удовл. |
|  |  |  |  | 31 | 1000±200 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 32 | 1005±201 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 33 | 950±199 | 0,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40 | 993±199 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.10 | 1092±199 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 44.1 | 539,4±43,2 | 11,7 | Неуд. |
|  |  |  |  | 62 | 1110±89 | 2,3 | Сомн. |
|  |  |  |  | 63 | 1036±207 | 0,2 | Удовл. |
| ОК ПП 26-15 | Напиток безалкого-льный | Кофеин (мг/кг) | 249,60±6,95 | 14 | 249±30 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 237±28 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 275±33 | 1,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 251±38 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 28 | 240,0±28,8 | 0,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 29 | 257±31 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 32 | 245±29 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40 | 254±30 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 44.1 | 111,4±8,9 | 13,8 | Неуд. |
|  |  |  |  | 62 | 255,7±47,0 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 63 | 248±30 | 0,1 | Удовл. |
| ОК ПП 26-15 | Напиток безалкого-льный | Аспартам (мг/кг) | 300±54 | 17 | 312±62 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 313±47 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 29 | 269,7±35,1 | 1,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.7 | 319,6±85,2 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 63 | 199±40 | 3,4 | Неуд. |

Staphylococcus aureus

Обобщенное наименование группы показателей

в образце для контроля:     Имитант пищевого продукта «Заливное из рыбы» (кулинария) содержащий  Staphylococcus aureus в 1,0 г.

Характеристика образца:

| Шифр ОК | Объект исследования | Определяемый показатель | Характеристики образца |
| --- | --- | --- | --- |
| СпО ОК БЛ 14-15 | Имитант пищевого продукта | Staphylococcus aureus в 1,0 г | Staphylococcus aureus |

Критерии оценки результатов идентификации:

«удовлетворительно» - соответствие результатов исследований, представленных  ИЛЦ-участниками МСИ, характеристикам образца СпО ОК БЛ 14-15;

« неудовлетворительно» - несоответствие результатов исследований, представленных  ИЛЦ-участниками МСИ, характеристикам образца СпО ОК БЛ 14-15.

Результаты  участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях приведены в сводной таблице

Сводная таблица оценки качества испытаний образца для проверки квалификации СпО ОК БЛ 14-15

| № п/п | Кодовый номер лаборатории | Результат испытаний | НД на метод исследования | Заключение Удовлетворительно/не удовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Staphylococcus aureus в 1,0 г. | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 1 | 40.7 | Staphylococcus aureus в 1,0 г. | ГОСТ 31746-2012 | удовлетворительно |
| 2 | 20.8 | Staphylococcus aureus в 1,0 г. | ГОСТ 31746-2012 | удовлетворительно |
| 3 | 17 | Staphylococcus aureus в 1,0 г. | ГОСТ 31746-2012 | удовлетворительно |
| 4 | 16 | Staphylococcus aureus в 1,0 г. | ГОСТ 31746-2012 | удовлетворительно |
| 5 | 15 | Staphylococcus aureus в 1,0 г. | ГОСТ 31746-2012 | удовлетворительно |
| 6 | 14 | Staphylococcus aureus в 1,0 г. | ГОСТ 31746-2012 | удовлетворительно |
| 7 | 13 | Staphylococcus aureus в 1,0 г. | ГОСТ 31746-2012 | удовлетворительно |
| 8 | 59.2 | Staphylococcus aureus в 1,0 г. | ГОСТ 31746-2012 | удовлетворительно |

Сальмонеллы

Обобщенное наименование группы показателей

в образце для контроля: Имитант пищевого продукта «Заливное из рыбы» (кулинария) содержащий  сальмонеллу в 25,0 г.

Характеристика образца:

| Шифр ОК | Объект исследования | Определяемый показатель | Характеристики образца |
| --- | --- | --- | --- |
| СпО ОК БЛ 15-15 | Имитант пищевого продукта | Сальмонелла в 25,0 г. | Сальмонелла |

Критерии оценки результатов идентификации:

«удовлетворительно» - соответствие результатов исследований, представленных  ИЛЦ-участниками МСИ, характеристикам образца СпО ОК БЛ 15-15;

« неудовлетворительно» - несоответствие результатов исследований, представленных  ИЛЦ-участниками МСИ, характеристикам образца СпО ОК БЛ 15-15.

Результаты участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях приведены в сводной таблице

Сводная таблица оценки качества испытаний образца для проверки квалификации СпО ОК БЛ 15-15

| № п/п | Кодовый номер лаборатории | Результат испытаний | НД на метод исследования | Заключение Удовлетворительно/не удовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сальмонелла в 25,0 г обнаружена | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 1 | 2 | Сальмонелла в 25,0 г обнаружена | ГОСТ 31659-2012 | удовлетворительно |
| 2 | 14 | Сальмонелла в 25,0 г обнаружена | ГОСТ 31659-2012 | удовлетворительно |
| 3 | 15 | Сальмонелла в 25,0 г обнаружена | ГОСТ 31659-2012 | удовлетворительно |
| 4 | 16 | Сальмонелла в 25,0 г обнаружена | ГОСТ 31659-2012 | удовлетворительно |
| 5 | 17 | Сальмонелла в 25,0 г обнаружена | ГОСТ 31659-2012 | удовлетворительно |
| 6 | 18 | Сальмонелла в 25,0 г обнаружена | ГОСТ 31659-2012 | удовлетворительно |
| 7 | 20.6 | Сальмонелла в 25,0 г обнаружена | ГОСТ 31659-2012 | удовлетворительно |
| 8 | 36 | Сальмонелла в 25,0 г обнаружена | ГОСТ 31659-2012 | удовлетворительно |
| 9 | 35 | Сальмонелла в 25,0 г обнаружена | ГОСТ 31659-2012 | удовлетворительно |
| 10 | 48.2 | Сальмонелла в 25,0 г обнаружена | ГОСТ 31659-2012 | удовлетворительно |
| 11 | 55.1 | Сальмонелла в 25,0 г обнаружена | ГОСТ 31659-2012 | удовлетворительно |
| 12 | 59.1 | Сальмонелла в 25,0 г обнаружена | ГОСТ 31659-2012 | удовлетворительно |
| 13 | 55.2 | Сальмонелла в 25,0 г обнаружена | ГОСТ 31659-2012 | удовлетворительно |

Listeria monocytogenes

Обобщенное наименование группы показателей

в образце для контроля :    Имитант пищевого продукта «Заливное из рыбы» (кулинария) содержащий  Listeria monocytogenes  в 25,0 г.

Характеистика образца :

| Шифр ОК | Объект исследования | Определяемый показатель | Характеристики образца |
| --- | --- | --- | --- |
| СпО ОК БЛ 16-15 | Имитант пищевого продукта | Listeria monocytogenes в 25,0 г | Listeria monocytogenes |

Критерии оценки результатов идентификации:

«удовлетворительно» - соответствие результатов исследований, представленных  ИЛЦ-участниками МСИ, характеристикам образца СпО ОК БЛ 16-15;

« неудовлетворительно» - несоответствие результатов исследований, представленных  ИЛЦ-участниками МСИ, характеристикам образца СпО ОК БЛ 16-15.

Результаты участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях приведены в сводной таблице

Сводная таблица оценки качества испытаний образца для проверки квалификации СпО ОК БЛ 16-15

| № п/п | Кодовый номер лаборатории | Результат испытаний | НД на метод исследования | Заключение Удовлетворительно/не удовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Listeria monocytogenes в 25,0 г | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 1 | 55.2 | Listeria monocytogenes в 25,0 г | ГОСТ 32031-2012 | удовлетворительно |
| 2 | 16 | Listeria monocytogenes в 25,0 г | ГОСТ 32031-2012 | удовлетворительно |
| 3 | 14 | Listeria monocytogenes в 25,0 г | ГОСТ 32031-2012 | удовлетворительно |
| 4 | 59 | Listeria monocytogenes в 25,0 г | ГОСТ 32031-2012 | удовлетворительно |
| 5 | 55.1 | Listeria monocytogenes в 25,0 г | ГОСТ 32031-2012 | удовлетворительно |

Условно-патогенный микроорганизм (идентификация)

Обобщенное наименование группы показателей

в образце для контроля:                 Имитант клинического материала «Мазок из уха» содержащий  Candida albicans

наименование контролируемого объекта

Характеристика образца:

| Шифр ОК | Объект исследования | Определяемый показатель | Характеристики образца |
| --- | --- | --- | --- |
| СпО ОК БЛ 17-15 | Имитант клинического материала | Условно-патогенный микроорганизм (идентификация) | Candida albicans |

Критерии оценки результатов идентификации:

«удовлетворительно» - соответствие результатов исследований, представленных  ИЛЦ-участниками МСИ, характеристикам образца СпО ОК БЛ 17-15;

« неудовлетворительно» - несоответствие результатов исследований, представленных  ИЛЦ-участниками МСИ, характеристикам образца СпО ОК БЛ 17-15.

Результаты участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях приведены в сводной таблице

Сводная таблица оценки качества испытаний образца для проверки квалификации СпО ОК БЛ 17-15

| № п/п | Кодовый номер лаборатории | Результат испытаний | НД на метод исследования | Заключение Удовлетворительно/не удовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Candida albicans | Приказ № 535 МЗ СССР 1985г |  |
| 1 | 13 | Candida albicans | Приказ № 535 МЗ СССР 1985г | удовлетворительно |
| 2 | 14 | Candida albicans | Приказ № 535 МЗ СССР 1985г | удовлетворительно |
| 3 | 16 | Candida albicans | Приказ № 535 МЗ СССР 1985г | удовлетворительно |
| 4 | 36 | Candida albicans | Приказ № 535 МЗ СССР 1985г | удовлетворительно |
| 5 | 59.3 | Candida albicans | Приказ № 535 МЗ СССР 1985г | удовлетворительно |
| 6 | 59.4 | Candida albicans | Приказ № 535 МЗ СССР 1985г | удовлетворительно |

Условно-патогенный микроорганизм (идентификация)

Обобщенное наименование группы показателей

в образце для контроля :

Имитант смыва с объекта окружающей среды «Смыв с процедурного столика»,  содержащий  Pseudomonas  aeruginosa

Характеристика образца:

| Шифр ОК | Объект исследования | Определяемый показатель | Характеристики образца |
| --- | --- | --- | --- |
| СпО ОК БЛ 18-15 | Имитант смыва с объекта окружающей среды | Условно-патогенный микроорганизм | Pseudomonas aeruginosa |

Критерии оценки результатов идентификации:

«удовлетворительно» - соответствие результатов исследований, представленных  ИЛЦ-участниками МСИ, характеристикам образца СпО ОК БЛ 18-15;

« неудовлетворительно» - несоответствие результатов исследований, представленных  ИЛЦ-участниками МСИ, характеристикам образца СпО ОК БЛ 18-15.

Результаты участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях приведены в сводной таблице

Сводная таблица оценки качества испытаний образца для проверки квалификации СпО ОК БЛ 18-15

| № п/п | Кодовый номер лаборатории | Результат испытаний | НД на метод исследования | Заключение Удовлетворительно/не удовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pseudomonas eruginosa | Приказ № 535 МЗ СССР 1985г. |  |
| 1 | 48.2 | Pseudomonas aeruginosa | Приказ № 535 МЗ СССР 1985г. | удовлетворительно |
| 2 | 36 | Pseudomonas aeruginosa | Приказ № 535 МЗ СССР 1985г. | удовлетворительно |
| 3 | 17 | Pseudomonas aeruginosa | Приказ № 535 МЗ СССР 1985г. | удовлетворительно |
| 4 | 16 | Pseudomonas aeruginosa | Приказ № 535 МЗ СССР 1985г. | удовлетворительно |
| 5 | 14 | Pseudomonas aeruginosa | Приказ № 535 МЗ СССР 1985г. | удовлетворительно |

Яйца гельминтов

Обобщенное наименование группы показателей

в образце для контроля:                           фотографическое изображение на CD диске

наименование контролируемого объекта

Характеристика образца:

| Шифр ОК | Объект исследования | Определяемый показатель | Характеристики образца |
| --- | --- | --- | --- |
| СпО ОК ПР 22-15 | CD-диск | Яйца гельминтов | Яйца Hymenolepis diminuta |

Критерии оценки результатов идентификации:

«удовлетворительно» - соответствие результатов исследований, представленных  ИЛЦ-участниками МСИ, характеристикам образца СпО ОК ПР 22-15 ;

« неудовлетворительно» - несоответствие результатов исследований, представленных  ИЛЦ-участниками МСИ, характеристикам образца СпО ОК ПР 22-15 .

Результаты участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях приведены в сводной таблице 1

Таблица 1

Сводная таблица оценки качества испытаний образца для проверки квалификации СпО ОК ПР 22-15 (CD-диск)

| № п/п | Кодовый номер лаборатории | Результат испытаний | НД на метод исследования | Заключение Удовлетворительно/не удовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Яйца Hymenolepis diminuta | МУК 4.2.3145-13 |  |
| 1 | 13 | Яйца Hymenolepis diminuta | МУК 4.2.3145-13 | удовлетворительно |
| 2 | 15 | Яйца Hymenolepis diminuta | МУК 4.2.3145-13 | удовлетворительно |
| 3 | 30 | Яйца Hymenolepis nana | МУК 4.2.3145-13 | неудовлетворительно |
| 4 | 48.2 | Яйца Hymenolepis diminuta | МУК 4.2.3145-13 | удовлетворительно |
| 5 | 54 | Яйца Hymenolepis diminuta | МУК 4.2.3145-13 | удовлетворительно |
| 6 | 55.2 | Яйца Hymenolepis diminuta | МУК 4.2.3145-13 | удовлетворительно |
| 7 | 59 | Яйца Hymenolepis diminuta | МУК 4.2.3145-13 | удовлетворительно |
| 8 | 59.1 | Яйца Hymenolepis diminuta | МУК 4.2.3145-13 | удовлетворительно |
| 9 | 59.2 | Яйца Hymenolepis diminuta | МУК 4.2.3145-13 | удовлетворительно |
| 10 | 59.3 | Яйца Hymenolepis diminuta | МУК 4.2.3145-13 | удовлетворительно |
| 11 | 59.4 | Яйца Hymenolepis diminuta | МУК 4.2.3145-13 | удовлетворительно |
| 12 | 59.5 | Яйца Hymenolepis diminuta | МУК 4.2.3145-13 | удовлетворительно |
| 13 | 63 | Яйца Hymenolepis nana | МУК 4.2.3145-13 | неудовлетворительно |
| 14 | 69 | Яйца Hymenolepis diminuta | МУК 4.2.3145-13 | удовлетворительно |

Энтомологический объект

Обобщенное наименование группы показателей

в образце для контроля :                           фотографическое изображение на CD диске

наименование контролируемого объекта

Характеристика образца :

| Шифр ОК | Объект исследования | Определяемый показатель | Характеристики образца |
| --- | --- | --- | --- |
| СпО ОК ПР 23-15 | CD-диск | Энтомологический объект | Acanthoscelides obtectus Say |

Критерии оценки результатов идентификации:

«удовлетворительно» - соответствие результатов исследований, представленных  ИЛЦ-участниками МСИ, характеристикам образца СпО ОК ПР 23-15 ;

« неудовлетворительно» - несоответствие результатов исследований, представленных  ИЛЦ-участниками МСИ, характеристикам образца СпО ОК ПР 23-15 .

Результаты участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях приведены в сводной таблице 2

Сводная таблица оценки качества испытаний образца для проверки квалификации СпО ОК ПР 23-15 (CD-диск)

Таблица 2

| № п/п | Кодовый номер лаборатории | Результат испытаний | НД на метод исследования | Заключение Удовлетворительно/не удовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acanthoscelides obtectus Say | МУК 4.2.1479-03 |  |
| 1 | 13 | Bruchidius incarnatus | МУК 4.2.1479-03 | неудовлетворительно |
| 2 | 17 | Acanthoscelides obtectus | МУК 4.2.1479-03 | удовлетворительно |
| 3 | 37.1 | Bruchus pisorum L. | МУК 4.2.1479-03 | неудовлетворительно |
| 4 | 37.2 | Acanthoscelides obtectus | МУК 4.2.1479-03 | удовлетворительно |
| 5 | 57.1 | Acanthoscelides obtectus Say | МУК 4.2.1479-03 | удовлетворительно |